Приложение № 1                                                                                                  к Извещению о проведении                                                          запроса котировок

от  17.06.2009г.

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Техническое задание)

Требования к оборудованию по функциональным характеристикам:

- Регистрация неинвазивными методами сердечной деятельности, двигательной активности плода/плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах для оценки функционального состояния плода/плодов (двойни) (автоматически, без маркера событий).

- Автоматический, математический 	 расчет показателей сердечной деятельности плода/плодов (двойни) (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акселерации, децелерации).

Требования, предъявляемые к составу оборудования:

  - Медицинский блок (1 шт.).

  - Вычислительный блок (компьютер типа “ноутбук”) (1 шт.).

  - Печатающее устройство (струйный принтер/ лазерный (опция)) (1 шт.).

  - Блок питания (1 шт.).

  - Датчик УЗ (1шт.).

  - Датчик ТОКО (1 шт.).

  - Ремень крепления датчика (2шт.).

  - Флакон с гелем (1 шт.).

  - Сумка (1 шт.).

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам оборудования

| 1. | Вычислительный блок (компьютер типа “ноутбук”). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Дисплей | Тип дисплея – жидкокристаллический. Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . Разрешение WXGA (1280x800 точек). Яркость матрицы 170-200 кд/м2. |
| 1.2. | Память | 512 Мб DDR-II c возможностью расширения до 1024Мб. |
| 1.3. | Объем дискового пространства | 80 Гб (для возможности длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов). |
| 1.4. | Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для подключения к сети Internet | Наличие |
| 2. | Медицинский блок |  |
| 2.1. | Автоматическое самотестирование технического и функционального состояния монитора. | Наличие |
| 2.2. | Автоматический контроль контакта датчиков. | Наличие |
| 3. | Датчик УЗ: | Частота ультразвукового лоцирующего сигнала не менее 2 МГц. Частота следования импульсов 2 кГц. Мощность излучения с 1 кв. см. поверхности датчика 10мВт/см кв. |
| 3.1. | Акустическая выходная мощность УЗ датчика | Отвечает требованиям IEC 1157 и FDA 510 (k). |
| 3.2. | TOCO-датчик: | Наличие |
| 3.3. | Диапазон измерений TOCO-датчика. | 0-100 |
| 3.4. | Автообнуление TOCO-датчика | Наличие |
| ##### 4. | Принтер |  |
| 4.1. | Тип принтера | Струйный, с возможностью фотопечати. |
| 4.2. | Формат печати | А4 |
| 4.3. | Разрешение печати (dpi) | 4800x1200 |
| 4.4. | Скорость ч/б печати (стр/мин) | 18 |
| 4.5. | Скорость цветной печати (стр/мин) | 13 |
| 4.6. | Уровень шума (дБ) | 40 |
| 4.7. | Потребляемая мощность | 8 Вт |

Требования, предъявляемые к мониторингу оборудования

- Исследование с 32-х недель

- Диапазон контролируемой частоты сердечных сокращении 60-240 уд/мин

- Максимальное время исследования  40 мин, с возможностью продления до 90 мин.

- Компьютерная поправка на сон

- Звуковое воспроизведение сердцебиения плода.

- Предварительная компьютерная оценка состояния плода.

- Графическая регистрация сократительной активности матки.

- Диапазон измерения ЧСС не менее 60-240 уд/мин

- Разрешение измерения ЧСС не хуже 1 уд/мин

Функция нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода:

- базальный ритм,

- размах частоты сердечных сокращений (ЧСС),

- количество акцелераций,

- амплитуда акцелераций,

- количество быстрых/медленных децелераций

- макс. амплитуда медленных децелераций,

- кол-во движений,

- индекс реактивности,

- компьютерная поправка на сон плода,

- предварительная компьютерная оценка состояния плода.

- Контроль ритма сердечных сокращений и определение состояния плода, основанное на алгоритме вычисления интегрального диагностического показателя состояния плода (ПСП) (4-х бальная шкала).

- Автоматическое вычисление  коэффициента Apgar в условных единицах и вычисление основных диагностических показателей в родах (10-ти бальная шкала).

- Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика.

Требования, предъявляемые к архивированию данных:

  - Ввод данных о пациентке и клинической аннотации с отражением их на печати в текущем масштабе времени

  - Вечное хранение информации о пациенте в базе данных

  - Подключение к компьютерным сетям для расширения возможностей прибора при проведении исследовательских работ

Требования, предъявляемые к распечатке данных:

Печать клинических событий в режиме реального времени через 40 минут обследования

Требования, предъявляемые к программному обеспечению:

1. Русифицированное программное обеспечение и интуитивный интерфейс для упрощения работы врача.

2. Функция помощника.

3.Демонстрационная версия для ускоренного обучения врача.

Дополнительные требования:

- Габариты прибора не более 80 мм x295 мм x300 мм.

- Масса не более 3,8кг.

- Напряжение питания - 220В

- Потребляемая мощность - 25 Вт

- Тип защиты от поражения электрическим током - II класс по ГОСТ Р 50267.0-92

- Возможность стационарного и переносного применения

- Высокая ремонтопригодность, ресурс работы не менее 10  лет.

- Эксплуатационная документация на русском языке.

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                              М.Е.Овсянников