Приложение № 1                                                                                                  к Извещению о проведении                                                          запроса котировок

от  06.10.2009г.

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Техническое задание)

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |  |  |
| 1.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |
| 1.2 | Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме. | Методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие |
| 1.3.1 | отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |
| 1.3.2 | тахи- или брадикардии | Наличие |
| 1.3.3 | отсутствии движений плода | Наличие |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |
| 1.5 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |
| 1.6 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |
| 1.7 | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Аудио- и визуальный |
| 1.8 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи | Наличие |
| 1.9 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |
| 1.9.1 | - данных о пациентке | Наличие |
| 1.9.2 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |
| 1.10 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |
| 1.11 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |
| 1.12 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |
| 1.13 | Телеметрия | Возможность |

| 1.14 | Одновременный расчет параметров интранатальной КТГ в режиме реального времени (IP Trend) | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1.14.1 | - базальной частоты в диапазоне 30 -240 уд/мин; | Наличие |
| 1.14.2 | - сумма потерянных ударов (децелераций с амплитудой > 20 уд./мин); | Наличие |
| 1.14.3 | - вариабельности коротких отрезков - STV (мс); | Наличие |
| 1.15. | Вывод на экран и печать каждые 15 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: | Наличие |
| 1.15.1 | - среднее значения базальной частоты за 15 мин., | Наличие |
| 1.15.2 | - сумма потерянных ударов за 15 мин | Наличие |
| 1.15.3 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |
| 1.16 | Вывод на экран и печать каждые 60 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: | Наличие |
| 1.16.1 | - среднее значения базальной частоты за 60 мин., | Наличие |
| 1.16.2 | - сумма потерянных ударов за 60 мин., | Наличие |
| 1.16.3 | - значение STV за 60 мин., | Наличие |
| 1.16.4 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |
| 1.17 | Вызов на экран почасовых значений параметров КТГ за последние 4 часа мониторинга | Одним нажатием кнопки |
| 2. Требования по основным техническим характеристикам. |  |  |
| 2.1 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС : | Наличие |
| 2.1.1 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
| 2.1.2 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более | 1.5 МГц |
| 2.1.3 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240 |
| 2.1.4 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |
| 2.1.5 | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин, не хуже | +/- 1 уд/мин |
| 2.1.6 | Точность расчета ЧСС плода (уд./мин), не хуже | +/-0.25 |
| 2.1.7 | Точность оцифровки | +/- 5 мсек |
| 2.1.8 | Частота повтора, не хуже | 3.0 кГц |
| 2.1.9 | Акустические параметры согласно положению | ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 |
| 2.1.10 | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ , не хуже | 61,3 кПа |
| 2.1.11 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, не хуже | 14,2 мВт/см2 |
| 2.1.12 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), не более | 1,8 мВт/см 2 |
| 2.1.13 | Полная мощность УЗ пучка Р, не более | 14 мВт |
| 2.1.14 | Безопасность | Тип защиты ВF |
| 2.1.15 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |
| 2.1.16 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |

| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы) | 150 гр |  |
| 2.2.2 | Диапазон измерений ТОСО датчика (%) | 0-100 |  |
| 2.2.3 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.) | +/- 100 |  |
| 2.2.4 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
| 2.2.5 | Автообнуление | Наличие |  |
| 2.2.6 | безопасность | Тип защиты ВF |  |
| 2.2.7 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 2.3 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
| 2.4 | Принтер | Точечный матричный термальный, 1024 элемента |  |
| 2.4.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |  |
| 2.4.2 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
| 2.4.3 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240 |  |
| 2.4.4 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
| 2.4.5 | Тип бумаги | Теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием |  |
| 2.4.6 | Ширина печати | 128 мм |  |
| 2.4.7 | Длина бумаги в 1 упаковке, не менее | 45м |  |
| 2.4.8 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин | 75 часов |  |
| 2.4.9 | Возможность выбора шкалы при печати | 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) |  |
| 2.5 | Дисплей | Наличие |  |
| 2.5.1 | Тип дисплея жидкокристаллический графический не менее 5.2'' | Наличие |  |
| 2.5.2 | Режимы работы дисплея | Буквенно-цифровой и прокрутка кривой |  |
| 2.5.3 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |
| 2.5.3.1 | - показания ЧСС, | Наличие |  |
| 2.5.3.2 | - показания ТОКО, | Наличие |  |
| 2.5.3.3 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |
| 2.5.3.4 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |
| 2.5.3.5 | - меню | Наличие |  |
| 2.5.3.6 | - текущие время/дата | Наличие |  |
| 2.5.3.7 | - время мониторинга, | Наличие |  |
| 2.5.3.8 | - ФИО пациентки | Наличие |  |
| 2.6 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |  |
| 2.7 | Вес прибора, не более | 5,5 кг |  |
| 2.8 | Размеры прибора, см, не более | 28 х 28 х 18 |  |
| 2.9 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
| 2.10 | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
| 2.11 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
| 2.12 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
| 2.13 | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие |  |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия. |  |  |  |
| 3.1 | Конструкция монитора |  | Моноблок |
| 3.2 | Встроенный процессор |  | Наличие |
| 3.3 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей |  | Наличие |
| 3.4 | Встроенный термопринтер |  | Наличие |
| 3.5 | УЗ датчик |  | 1 шт. |
| 3.6 | ТОКО датчик |  | 1 шт. |
| 3.7 | Ремни для крепления датчиков |  | 4 шт. |
| 3.8 | Пряжки к ремням |  | 2 шт. |
| 3.9 | Мембраны для ТОСО-датчика |  | 5 шт. |
| 3.10 | Отметчик шевелений плода |  | Наличие |
| 3.11 | Гель |  | 1 фл. 250 мл |
| 3.12 | Термобумага |  | 1 пачка |
| 3.13 | Сетевой провод |  | 1 шт. |
| 3.14 | Руководство пользователя на русском языке |  | Наличие |
| 3.15 | Паспорт на монитор |  | Наличие |
| 3.16 | Краткая схема работы на приборе |  | Наличие |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя. |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенные держателем оригинала или нотариально |  | Наличие |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенные держателем оригинала или нотариально |  | Наличие |
| 4.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное держателем оригинала или нотариально |  |  |
| 4.4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения, заверенное держателем оригинала или нотариально |  | Наличие |
| 4.5 | Паспорт на изделие завода-изготовителя |  | Наличие |
| 4.6 | Гарантийные обязательства, заверенные участником размещения заказа и производителем |  | Наличие |
| 4.7 | Гарантия на оборудование: не менее |  | 12 месяцев с момента поставки |
| 4.8 | Русифицированная версия прибора |  | Наличие |

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                 М.Е.Овсянников